# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie Kolejowego Przejścia Granicznego Krościenko – Chyrów w bramkę radiometryczną.”

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość (kpl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny monitor promieniowania gamma i neutronowego. Minimalne wymagania: Urządzenie ma być przeznaczone do wykrywania materiałów radioaktywnych i specjalnych materiałów jądrowych. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy na otwartej przestrzeni. Monitor powinien kontrolować obiekty w strefie kontrolnej o nie mniejszej szerokości niż 6 m i wysokości 4 m. Praca stacjonarnego monitora promieniowania powinna być kontrolowana przez komputerowy system nadzoru, który nadzoruje pracę urządzeń, rejestruje archiwizuje i drukuje zdarzenia oraz generuje raporty. Parametry techniczne monitora to: a) Czułość detektora Gamma w równomiernym polu promieniowania (nie mniej niż) - 780 (imp/s)/(μR/h) dla 241 Am - 260 (imp/s)/(μR/h) dla 137 Cs b) Czułość detektora Gamma dla źródła punktowego w odległości 150 cm (nie mniej niż) - 180 (imp/s)/MBq dla 241 Am - 1100 (imp/s)/(μR/h) dla 137 Cs c) Czułość detektora neutronowego (nie mniej niż) - 500 (imp/cm2/n) dla Pu-α-Be /(μR/h) dla 137 Cs d) Wykrywanie ilości materiałów radioaktywnych i jądrowych (minimalne ilości przy maksymalnej prędkości źródła 8 km/h): 241 Am [MBq(μCi0] – 2,3 (62) 137 Cs [MBq(μCi0] – 0,38 (10,3) 60 Co [MBq(μCi0] – 0,21 (5,7) 238 U [g] – 2300 235 U [g] – 150 239 Pu [g] – 250 252 Cf [neutron/s] – 15 000 e) sygnał alarmowy w formie akustycznej i optycznej f) czas pracy przy zasilaniu awaryjnym min. 8 h g) tryb prac automatyczny h) komunikacja z komputerem i kontrolerem lokalnym przy pomocy portu komunikacyjnego i) średni czas międzyawaryjny nie krótszy niż 10 000 h j) temperatura pracy w zakresie -30oC do + 50oC k) wilgotność względna przy 35oC do 95% | 1 |

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy monitor promieniowania Gamma 
i Neutronowego stacjonarny oraz ręczny według przedstawionej powyżej specyfikacji. 
W ramach zadania należy wykonać niezbędne przygotowawcze prace budowlane wraz wykonaniem okablowania systemu oraz instalację zasilania dostarczonych elementów systemu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Ściany w miejscach, 
w których przewidziano podtynkowe prowadzenie instalacji, po zakończeniu montażu należy doprowadzić do stanu pierwotnego (zagipsować i pomalować).

Dodatkowe wymagania:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni szczegóły dotyczące warunków realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia ze służbami granicznymi na KPG Krościenko

Wykonawca sporządzi i dostarczy kompletną dokumentację techniczną powykonawczą uzgodnioną ze służbami granicznymi na KPG Krościenko.

Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace montażowe i wykończeniowe związane 
z okablowaniem i instalacją elementów stanowiących przedmiot zamówienia.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne prace związane z wykonaniem instalacji zasilania elementów stanowiących przedmiot zamówienia.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie oraz zapoznanie się 
z dokumentacją techniczną.